{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["HBV DNA PCR정량"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"HBV DNA PCR정량","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,9],[3,1,3,9],[5,1,5,9],[15,1,15,9],[16,1,16,9],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,10],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,25,10],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[30,1,30,3],[30,4,30,9],[31,1,31,3],[31,4,31,9],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,10],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,10],[41,1,41,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["( 직 인 생 략 )"]
[null,"의료법인 녹십자의료재단"]
[]
[null,"(우)449-913 경기도 용인시 구성읍 보정리 314  전화(02)578-0131  http://www.gcrl.co.kr"]
[]
[null," 담당부서 : 검사관리부원장 M.D 이은희, 부장 : 김남용,  담당자 : 이희경(hklee@mail.gcrl.co.kr)"]
[null,"녹    의: 제 05 - 135호",{"$nulls":7},"2005년 08월 19일"]
[null,"수    신: 병원장",{"$nulls":3},"  "]
[null,"참    조: 진단검사의학과장, 검사실장, 외주수탁담당 선생님."]
[null,"제    목: HBV DNA PCR 정량(Real time PCR) 결과보고방법 변경 안내."]
[]
[null,"          1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다. "]
[null,"          2. 본 원에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목에 변경사항이 있어 아래와 같이 알려"]
[null,"드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다."]
[]
[null,"-  아     래   -"]
[null,"1. HBV DNA PCR 정량(Real time PCR) 결과보고 방법 변경 안내."]
[null,"1) HBV DNA PCR 정량(Real time PCR) 결과 표시 형식 변경"]
[null," 간질환 환자의 필수 검사인 HBV DNA 정량 검사를 본원에서는 Real time PCR 방법으로도 시행하고 "]
[null," 있습니다. 기존의 HBV DNA 정량 표시형식(예:283000 x 103 copies/mL)은 숫자가 커서 결과를 "]
[null," 한 눈에 보시기에 어려운 점이 있고, 치료 효과 판정시 log 지수의 변화를 보시기 때문에 "]
[null," HBV DNA 정량 표시형식을 다음과 같이 전환하였으며, IU/mL도 함께 표시되게 하였습니다."]
[]
[null,"변경전",null,"변경후",null,"비고"]
[null,"28470×103",null,"2.84E+07 copies/mL(4.90E+06 IU/mL)  ",null,"*Copies/mL의 단위표시 형식: 소수 \n 둘째자리 지수형식\n*E+07=107, E+05=105를 뜻합니다."]
[null,"489×103",null,"4.89E+05 copies/mL(8.4E+04 IU/mL)     "]
[]
[null,"2) HBV DNA 정량 검사 결과보고시 \"검출안됨\" 표기 형식 변경."]
[null," HBV DNA 정량 검사의 검출한계는  500 copies/mL 이므로 500 copies/mL 미만으로 나오는 경우 "]
[null," 기존의 Non-Detectable 에서 Below 500 copies/mL로 표시합니다. "]
[null,"변경전",null,null,"변경후"]
[null,"         Non-Detectable",null,null,"  Below 500 copies/mL(below 86 IU/mL) "]
[]
[null,"3) 변경 후 결과 예"]
[null,"검사항목",null,"검사 결과",null,"참 고 치 "]
[null," HBV DNA PCR 정량",null,"2.84E+07 copies/mL\n(4.90E+06 IU/mL)",null,"검출한계 500 copies/mL\n(below 86 IU/mL)"]
[]
[null,"4) 시행일자 : 08월 17일 접수분부터"]
[]
[null,"상기 공문에 대한 문의사항은 고객지원부로 연락주십시요. "]
[null,"Tel:031-260-9261",{"$nulls":7},"-끝."]
[null,"고객지원부"]